低频脉冲治疗仪招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟采购低频脉冲治疗仪进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：低频脉冲治疗仪

二、采购标的：低于9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间：2017年12月1日—2017年12月7日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月7日下午14:00

附件一：投标书

附件二：低频脉冲治疗仪技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月1日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：

WLSY-8000型伟力低频脉冲治疗仪

（性功能障碍治疗仪）技术参数

结构：由主机和治疗导联线、毫米波探头组成。

主要技术指标：

- 脉冲波形（负载阻抗为500Ω，25W无感电阻）

1.1 输出脉冲峰值：空载时输出脉冲的电压峰值不大于500V。

  - 脉冲幅度（强度）

a)负载输出时，脉冲电压峰值的幅度范围为：0V~160V；

b)最大脉冲输出：160V误差：±20%；

c)输出脉冲幅度分21档调节，每档步长小于1V（有效值）；

d)最大输出幅度有效值不大于25V；

1.3 脉冲宽度

a)强度显示不大于30时，脉冲宽度为1.5ms；

b)强度显示大于30时，脉冲宽度为1.2 ms；

c)脉冲宽度误差不大于±30%；

1.4 最大输出脉冲电量：大于7uC。

1.5 脉冲频率

a)脉冲频率：1Hz;

b)脉冲频率误差：±15%

1.6 输出稳定性：治疗仪输出电极处于开路和短路状态后，其性能不得消弱。

2 治疗仪治疗时间及顺序

- 每路定时治疗时间为240s2s，倒计时；

b)治疗仪脉冲输出共8路9个电极，其中1号~8号为治疗电极，9号为公共端电极。治疗开始后，由第1路至第8路依次自动转换。

3 毫米波输出

3.1 毫米波性能

- 输出频率：36GHz±4GHz

b)输出功率：30mW±10 mW

3.2 可提供不同的毫米波处方

- 毫米波间断工作频率

| 处方编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间断工作频率 | 不间断 | 5Hz | 25Hz | 50Hz |

b)各频率的误差范围为±10%；

c)占空比：处方编号2、3、4为1：1。

4 治疗仪连续工作时间不少于4h。

WLSY-8000型低频脉冲治疗仪（性）

（标准型）

配 置 单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱单 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 根 | 1 | 3*0.75*1800 |
| 4 | 专用输出导联线 | 套 | 1 | 5.0型九导联线 |
| 5 | 毫米波探头 | 个 | 1 |  |
| 6 | 毫米波探头固定带 | 个 | 1 |  |
| 7 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 8 | 检验合格证 | 张 | 1 |  |
| 9 | 保修单 | 张 | 1 |  |
| 10 | 顾客培训记录 | 张 | 1 |  |
| 11 | 顾客意见反馈表 | 张 | 1 |  |
| 12 | 验收记录单 | 张 | 2 |  |
| 13 | 电极片 | 片 | 100 | 5.0 |