# 酶标仪招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购酶标仪进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：酶标仪

二、采购标的：低于6万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年12月19日—2017年12月26日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月26日下午14:00

附件一：投标书

附件二：酶标仪技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月19日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：酶标仪技术参数和标准配置

酶标仪技术参数

| 仪器名称 | 酶标仪 |
| --- | --- |
| 仪 器 用 途 | 酶标仪是对ELISA试验结果数据进行读取和分析的专业仪器。酶免试验中的显色反应是通过偶联在抗原和抗体上的酶催化显色底物进行反映，从而显示出颜色变化。通过显色的深浅及吸光度值的大小就可以判断标本中待测抗体和抗原的浓度。酶标仪利用分光光度计的原理，读取酶免试验中反应物的吸光度值，进而进行定性或定量分析。 |
| 仪 器 主 要 技 术 参 数 | 1．检测通道：8通道 *2．检测光源：双LED冷光源 *3．检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描 *4．分辨率：0.001 OD *5．重复性：＜±0.15%。 6．线性：在0.000-3.000 OD时，小于0.5%。 7．准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。 *8．测量时间：单波长2s/96孔，双波长5s/96孔。 9．滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm 10．端口配置：RS232和USB 11．功能 a）可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板； b）振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。 12．主机外形尺寸：470mm×335mm×205mm（L×W×H）。 13．电源： *a）交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz。 *b）直流输出：24V±1V，不大于1.25A。 *c）过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护。 d）额定输入功率：55W。 |

酶标仪标准配置

| 货物名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 酶标仪 | 酶标仪主机 | 1台 |
|  | 中文软件 | 1套 |